## Лист 1
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОЙ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПОВЕРКИ № | [8 empty] | 0156 | - | 01/16
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЭПС-Р МОДИФИКАЦИИ ПБ2-01
(Госреестр № 61872-15, методика поверки 4213-037-12560879 МП)
Принадлежит: |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960
Место проведения поверки: |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960, г.Димитровград, Мулловское шоссе, 41 Д
Средства поверки |  | Эталон единицы расхода жидкости в диапазоне значений 0,005...400 м3/ч. Пределы основной относительной погрешности измерения объема 0,33%. Регистрационный № 3.2.ВЦС.0001.2013. Свидетельство об аттестации № 024-0001 действительно до 19.05.2017 г.
Поверочная среда |  | Вода, вязкость = 1,01*10-6 м2/с, температура |  |  |  | 23.7 | °С, давление 0,3 МПа
Условия поверки |  | Температура окр.воздуха |  | 20 | °С, отн.влажность |  | 80 | %, атмосферное давление |  | 750 | мм рт. Ст.
|  | Наименование операции |  |  |  |  | Технические требования |  |  |  |  | Заключение о соответствии
|  | 1 Внешний осмотр | [9 empty] | соответствует
|  | 2 Проверка на герметичность и прочность |  |  |  |  | 2.0 МПа |  |  |  |  | соответствует
|  | 3 Опробвание |  |  |  |  | ВЭПС-Р работоспособен |  |  |  |  | соответствует
Заводской номер |  | 0360200001 |  |  | Ду | 25 | мм |  |  | Диапазон расходов: |  | 0.4 | - | 20 | м3/ч
Вес выходных импульсов: |  | по ненормированному выходу: | [8 empty] | к = | 0.013971 |  |  | дм3/имп.
|  | по нормированному выходу: | [8 empty] | кр = | 1 |  |  | дм3/имп.
[11 empty] | Класс: | 1
4 Определение относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы
Показания установки поверочной: |  |  | Выход 1 (ненормированный) | [5 empty] | Выход 2 (нормированный) |  |  |  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности, %
Расход G, м3/ч | Объем Vэ, дм3 | Время t, с | Количество импульсов N | Вес импульсов к, дм3/имп. |  | Объем V, дм3 |  | Относительная погрешность d, % | Количество импульсов N |  | Объем V, дм3 | Относительная погрешность dн, %
0.426 | 8.0838 | 68.38 | 586 | 0.013795 |  | 8.187 |  | 1.28 | не измеряется (не вычисляется) |  |  | 1.38 |  | ± | 1.47 |  | 1 | 1 | 1
0.427 | 8.0844 | 68.23 | 584 | 0.013843 |  | 8.1591 |  | 0.92 |  |  |  | 1.02 |  | ± | 1.47 |  | 1 | 1 | 1
0.427 | 8.085 | 68.09 | 585 | 0.013821 |  | 8.173 |  | 1.09 |  |  |  | 1.19 |  | ± | 1.47 |  | 1 | 1 | 1
0.796 | 8.2494 | 37.32 | 587 | 0.014053 |  | 8.201 |  | -0.59 |  |  |  | -0.69 |  | ± | 1.25 |  | 1 | 1 | 1
0.796 | 8.2494 | 37.29 | 586 | 0.014077 |  | 8.187 |  | -0.76 |  |  |  | -0.86 |  | ± | 1.25 |  | 1 | 1 | 1
0.798 | 8.25 | 37.22 | 587 | 0.014055 |  | 8.201 |  | -0.59 |  |  |  | -0.69 |  | ± | 1.25 |  | 1 | 1 | 1
10.189 | 8.1798 | 2.89 | 583 | 0.014031 |  | 8.1451 |  | -0.42 |  |  |  | -0.52 |  | ± | 1.02 |  | 1 | 1 | 1
10.225 | 8.1798 | 2.88 | 583 | 0.014031 |  | 8.1451 |  | -0.42 |  |  |  | -0.52 |  | ± | 1.02 |  | 1 | 1 | 1
10.26 | 8.1798 | 2.87 | 583 | 0.014031 |  | 8.1451 |  | -0.42 |  |  |  | -0.52 |  | ± | 1.02 |  | 1 | 1 | 1
10.276 | 10.0475 | 3.52 | 715 | 0.014052 |  | 9.9893 |  | -0.58 | 10 |  | 10 | -0.47 |  | ± | 1.02 | -0.47275 | 1 | 1 | 1
10.29 | 10.0612 | 3.52 | 715 | 0.014072 |  | 9.9893 |  | -0.71 | 10 |  | 10 | -0.61 |  | ± | 1.02 | -0.60828 | 1 | 1 | 1
10.291 | 10.0339 | 3.51 | 715 | 0.014033 |  | 9.9893 |  | -0.44 | 10 |  | 10 | -0.34 |  | ± | 1.02 | -0.33786 | 1 | 1 | 1
Пределы относительной погрешности преобразования объема и объемного расхода в выходные электрические сигналы: | [9 empty] | ± (1 + 0,01 Gmax/G) % |  |  | (- от 0,4 - 20,0 м3/ч)
Заключение о пригодности ВЭПС-Р: |  |  | Годен | (годен, не годен). |  |  |  | Поверитель: |  |  | А.Г. Яковенко | Дата поверки: |  | 06.08.2015
| 25 | [9 empty] | 0.013971
| плюс 20 | 0.4 | 0.4 | - | 0.48 | [5 empty] | -2.2207e-07 |  |  |  |  | -0.47296
| ±20 | 0.8 | 0.64 | - | 0.96 | [10 empty] | -0.57667
| –10+20 | 10 | 9 | - | 12 | [10 empty] | 0.1037
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко
М.Н. Куваев
А.Г. Яковенко

## Свидетельство
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСЕРВИС»
(ЗАО «Промсервис»)
наименование органа ГМС, ГИМЦ, юридического лица
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ
|  |  |  | № | 0156-01/16
Действительно до
2019-08-06
Средство измерений |  |  | Преобразователь расхода вихревой электромагнитный ВЭПС-Р
наименование, тип
–
Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер |  | 0360200001
принадлежащее |  | ЗАО "Промсервис", ИНН 7302005960
наименование юридического (физического) лица, ИНН
поверено и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.
поверено и на основании результатов первичной после ремонта поверки признано пригодным к применению.
Руководитель МС | [6 empty] | А.Г. Яковенко
должность руководителя подразделения |  |  |  |  | подпись |  | инициалы, фамилия
Поверитель | [6 empty] | А.Г. Яковенко
[5 empty] | подпись |  | инициалы, фамилия
06.08.2015 | г.